ACE1000 type 280

Műszaki és felhasználói útmutató

ACE1000 Type 280

Műszaki és felhasználói útmutató

1.2. verzió, 2005. február 18.

Tartalomjegyzék

1	Szabályozó követelmények	5

1.1	Megfelelőség az IEC-nek	5

1.2	Megfelelés az Európai Direktíváknak	5

1.2.1	Megfelelés a CE jelzésnek	5

2	Általános adatok	6

2.1	Általános ismertetés	6

2.2	Konfigurációs lehetőségek	7

2.2.1	Optikai interfész és nyomógomb	7

2.2.2	Hardver opciók	7

2.3	Működési módok	8

2.3.1	Csak import energia	8

2.3.2	Egyirányú mérés	8

2.3.3	Kétirányú mérés	8

2.4	Felépítés	8

2.4.1	Mérőalap	8

Mérőfedél és ablak	9

2.4.3	Kapocsfedél	11

3	Működési módok	13

3.1	Tápfeszültség	13

3.2	Mérési elv	13

3.3	Kijelző	13

3.4	Nem-felejtő memória	14

3.5	Elem	14

3.6	Tarifaváltás	14

3.7	Segédáramkörök	14

4	Szoftver	15

4.1	Tarifavezérlés	15

4.2	Kijelző vezérlése	15

4.2.1	A kijelző testreszabása és sorrendje	16

4.3	Adatkommunikáció	17

4.3.1	Bevezetés	17

5	Műszaki adatok	18

6	Telepítés	19

6.1	Figyelmeztetés	19

6.2	Elhelyezés	19

6.3	Felszerelés	19

Bekötés	19

6.4.1	Megjegyzések a telepítéshez kapcsolódóan	20

7	Mérőkijelzők	21

7.1	Alapkijelző	21

7.1.1	Alapkijelző – optikai interfésszel rendelkező mérőkre	21

7.2	Kijelző teszt – minden mérőre	21

7.3	Kijelzők beüzemeléskor – Nincs optikai interfész és nyomógomb a mérőn	22

7.3.1	Kijelző tesztje	23

7.3.2	Verziószám	23

7.3.3	1. tarifaregiszter	23

7.3.4	Összes import regiszter	24

7.3.5	Összes export kijelző	24

7.4	Kijelzők beüzemeléskor –optikai interfésszel és nyomógombbal rendelkező mérők esetén	25

7.4.1	Aktív tarifa regiszter	25

7.4.2	Kijelző teszt	25

7.4.3	Tarifa regiszterek	25

7.4.4	Összes Import regiszter	25

7.4.5	Összes Export regiszter	26

7.4.6	Hálózati tápfeszültség nélküli kijelzések	26

# Szabályozó követelmények

## Megfelelőség az IEC-nek

Az ACE1000 type 280 típusú fogyasztásmérő az alábbi IEC szabványoknak felel meg:

IEC 62052 – 11 – Villamos  fogyasztásmérők (AC) – Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati körülmények (EN62052-11)

IEC62053 – 21 – Villamos fogyasztásmérők (AC) – Egyedi követelmények, elektronikus fogyasztásmérők hatásos energia mérésére (1. és 2. osztálypontosság) (EN62053 – 21)

Ezek a dokumentumok az IEC61036 szabványt váltják.

A fentieken túlmenően az ACE1000 type 280 fogyasztásmérő az alábbi szabványok előírásait teljesíti:

Villamos fogyasztásmérés – Adatcsere mérőleolvasásra, tarifa- és terhelésvezérlésre – Közvetlen helyi adatcsere – IEC 62056 – 21

Ez a dokumentum az IEC 61107 sz. szabványt váltja.

Villamos fogyasztásmérés – Adatcsere mérőleolvasásra, tarifa- és terhelésvezérlésre – LAN hálózat használata jelhordozóval – IEC 62056 – 31

## Megfelelés az Európai Direktíváknak

### Megfelelés a CE jelzésnek

Az alábbiakban ismertetett ACE1000 type 280 típusú fogyasztásmérő teljes mértékben megfelel a 89/366/ EC és az azt kiegészítő 92/31/ EEC és 93/68/EEC által megkövetelt elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó előírásoknak. A megfelelést az EN62052 – 11 és EN62053 – 21 szabványoknak való megfelelés mutatja.

# Általános adatok

## Általános ismertetés

Az ACE1000 type 280 egyfázisú, kétvezetékes, elektronikus villamos fogyasztásmérő folyadékkristályos kijelzővel. Legegyszerűbb formájában a mérő közvetlen megfelelője egy egytarifás elektromechanikus vagy egy mechanikus számlálóművel ellátott elektronikus fogyasztásmérőnek. A mechanikus és elektronikus fogyasztásmérők funkciói közötti hiány betöltésének célja az, hogy fogyasztóink a lehető legszélesebb körből választhassanak a felmerülő helyi igényeknek és előírásoknak történő megfeleléshez. Ezen túlmenően a mérő külső készülékről is fogad tarifavezérlő parancsot; vagy tarifakapcsolóról, vagy elektronikus tarifavezérlőről, mint pl. hangfrekvenciás vevőkészülékből.

A mérőt háztartási piacra tervezték, ahol az áramszolgáltató a folyadékkristályos kijelzős készüléket előnyben részesíti a szokásos mechanikus számlálóművel ellátott mérőkkel szemben.A külső tarifavezérlés lehetősége értékes eszköz ott, ahol a tarifák rugalmassága és a terhelésvezérlés fontos szempont. Mivel a azolgáltató társaságok egyre inkább odafigyelnek a mérőberendezés tulajdonlásával és üzemeltetésével együttjáró költségekre, a telepítés egyszerűsége és a megbízhatóság szintén nagyon fontos  szempontok.

- ábra – ACE1000 Type 280 egyfázisú fogyasztásmérő opcionális külső tarifavezérléssel

A mérő által kínált számos funkció megvalósításához opcionális konfiguráció is rendelkezésre áll, amely tartalmaz egy szabványos optikai interfészt és egy kijelző léptető gombot. Az így konfigurált mérő a 2. ábrán látható.

2. ábra – ACE1000 type 280 egyfázisú fogyasztásmérő ZVEI optikai interfésszel és gombbal

Az ACE1000 type 280 fogyasztásmérő kulcsfontosságú elem az Actaris ACE termékpalettáján, amelyek között megtalálhatók a számdobos és LCD-kijelzős, különböző szintű funkciókkal ellátott, a háztartási mérési igényeket kielégítő mérők. Ugyanakkor nem szabad a mérőt függetlenül tekinteni az Actaris 1984-től kezdődő elektronikus fogyasztásmérő termékeinek hosszú sorától. Az ACE1000 type 280 egyszerűen az Actaris Metering Systems elektronikus fogyasztásmérőinek hosszú sorában a legutóbbi, minőségi termék.

## Konfigurációs lehetőségek

Az ACE1000 type 280 fogyasztásmérő számos opcióval és konfigurálási lehetőséggel áll rendelkezésre a fogyasztói igények kielégítésére. Az alap konfigurációs lehetőségek részletei a következők:

### Optikai interfész és nyomógomb

Legegyszerűbb változatban az ACE1000 type 280 fogyasztásmérő rendelhető optikai interfész és nyomógomb néküli változatban. Egytarifás, LCD-kijelzős mérőként konfigurált mérőként nincs közvetlen igény sem optikai interfészre, sem nyomógombra. Ugyanez igaz a kéttarifás, külső tarifavezérlésű mérők esetén is, amelyekben az időt és a tarifát külső készülékről vezérlik. Ugyanakkor növekvő igény látszik az ilyen jellegű mérőkből kéziterminállal történő adatgyűjtésre, és az ACE1000 type 280 támogatja ezt az igényt az optikai interfész és a képernyőléptető nyomógomb beépítési lehetőségével.  A mérő konfigurációja gyártáskor történik, és a két változat különbözik egymástól, amint azt később ismertetjük.

### Hardver opciók

Az ACE1000 type 280 mérőcsalád tagjai közötti fő különbségek a gyártás során kerülnek a mérőbe. A részleteket a fogyasztóval még a megrendelés előtt tisztázni kell, hogy az igényeinek leginkább megfelelő készüléket kaphassa. Az alábbi pontokban a rendelhető változatokat írjuk le.

#### Feszültség

A mérő működhet 220V – 240V vagy 110 – 120 V-os feszültésgről is. A mérőműködéshez szükséges feszültségtartományt még gyártás előtt kell meghatározni.

#### Áramerősség és frekvencia

Az ACE1000 type 280 a fogyasztó igényeinek megfelelően különböző áramerősséggel és frekvenciával rendelhető. Működhet 50 vagy 60 Hz-ről, áramtartomány 5A és 60A  között lehet. Ebben a tartományban sokféle konfigurálási opció lehetséges.

#### Segédkimenet

A mérő támogatja az optikailag leválasztott impulzuskimenetet az IEC62053 – 31 előírásaival összhangban. Ha szükséges, ezt az opciót még megrendelés előtt meg kell határozni.

#### Tarifakapcsoló bemenet

A mérő konfigurálható akár fázis, akár nulla kapcsolási elvvel, attól függően, hogy a tarifavezérlő készülék milyen fázist használ. Ennek teljesítéséhez a hardveren változtatni kell, ezért ezt a megrendelés előtt tisztázni kell.

## Működési módok

Az ACE1000 type 280 az alábbiakban részletezett három működési mód bármelyikében tud működni.

### Csak import energia

A mérőt olyan összegző regiszterrel konfigurálják, ameey csak a mérőbe érkező energiát méri, a fordított irányút nem.

### Egyirányú mérés

A mérő minden energiát egyetlen összegző regiszterben és egyedi tarifaregiszterekben mér, ahogyan ezt a tarifakapcsoló mátrix meghatározza, hogy a mérőbe vagy a mérőből folyik az energia (előre vagy fordított irányú energia).

### Kétirányú mérés

A mérő az előreirányú energiát egy összegző regiszterben és egyedi tarifaregiszterekben méri, ahogyan ezt a tarifakapcsoló mátrix meghatározza. A fordított irányú energia egy összegző regiszterben tárolódik.

## Felépítés

A mérő úgy épül fel, hogy maximálisan védje a végfelhasználót és az áramszolgáltató mérővel foglalkozó szakembereit. A mérő kialakítása a gyártást is segíti, csökkenti a mérő költségét. Az alapvető alkatrészek polikarbonát műanyagból vannak öntve, 10 %-os üvegszál erősítéssel, amely erősíti, illetve tűzállóvá teszi. Mérőkonfigurációtól függően kétféle fedél közül lehet választani. Általában az ACE1000 type 280 mérőt nyomógomb és ZVEI optikai interfész nélkül kérik, de szükség esetén ezek is rendelkezésre állnak. Mindkét típusról szólunk ebben az ismertetőben.

A mérő három alapeleme:

### Mérőalap

Az alap egyetlen öntvény egy integrált kapocskamrával. Ezen kívül az alapon található egy nyomtatott áramköri kártya, amely tartalmazza a söntöt és a kijelzőt is. A sorkapcsok sárgarézből készülnek, és biztosítják, hogy a keletkező hő a maximális hatékonysággal távozhasson a mérőből. A sorkapcsok bevonhatók ónnal, ha szükséges. A nullvezető egyetlen tömör sárgaréz blokkból készül. A mérőalap minden mérőtípus esetén ugyanolyan.

3. ábra – ACE1000 type 280 mérőalap

### Mérőfedél és ablak

#### Ablak

A kijelző ablakát átlátszó műanyagból készítik, hogy az egyetlen öntvényű kijelző és a metrológiai LED láthatók legyenek. Az ablakot ultrahangos rögzítéssel erősítik a mérőfedélhez a gyártás folyamán.

Optikai interfésszel és nyomógombbal ellátott mérők esetében az ablak alatt az optikai port kivezetése is megtalálható.

#### Csak LCD-vel rendelkező mérőfedél

A fedél két részből ál: magából a fedélből és a kijelző ablakából. A fedelet az alaphoz egyetlen csavar rögzíti, amely hagyományos fém vagy műanyag plombával látható el. A fedelet a mérő bal felső sarkában található horog is rögzíti, valamint a sorkapocs-kamra fedél közepén lévő záróelemek is tartják.

4. ábra – ACE1000 type 280 fedél és ablak

#### Nyomógombos és optikai interfésszel ellátott mérők fedele

A nyomógombos és optikai inerfésszel ellátott mérők esetén a mérőfedelet úgy kell kialakítani, hogy be tudja fogadni az opciókat, ahogyan az. 5. ábra mutatja.

5. ábra – ACE1000 type 280 mérőfedél

A mérő robbantott ábrája a 6. ábrán látható.

6. ábra – Az ACE1000 type 280 robbantott ábrája

### Kapocsfedél

Az ACE1000 type 280 fogyasztásmérő a vevő igényétől függően kétféle kapocsfedelet kaphat. A szabványos fedél túlnyúlik a mérőn, így a kábelek a sorkapocskamrába fedél alatt behúzhatók.Másik megoldás, ha kicsi a hely, a kapocsfedél végződhet az alappal síkba hozva.  Mindkét fedéltípus 10 %-os üvegszálerősítésű műanyagból készül, és a fedél belsejében kapcsolási rajzot tartalmaz. Egyetlen rögzítő pont áll rendelkezésre, amely hagyományos fém vagy műanyag plombával zárható le.

7. ábra – ACE1000 type 280 szabványos kapocsfedél

Méreteit tekintve a mérő megfelel a DIN 43857 part 1 előírásainak az alsó rögzítési pontokra vonatkozóan. Mivel a mérő kisebb, mint a DIN szabványben megadott magasság, egy akasztófüllel a meghosszabbítható, és  ebben elhelyezhető a felső rögzítő csavar.

8. ábra – Mérő akasztófül (rendelhető opció)

Másik megoldásként a mérő hátulján lehet egy bemélyedés és egy függesztőszem a mérő felül történő rögzítésére, ha ez szükséges.

# Működési módok

Az ACE1000 type 280 egyfázisú fogyasztásmérő villamossági szempontból egyetlen nyomtatott áramköri kártyára épül. Egy kisebb kártyával bővíthető, hogy a további funkciók biztosíthatók legyenek, vagyis legyen impulzus vagy adatbusz kimenet és a tarifakapcsolásra alkalmas bemenet.

Az alábbi ábra a mérő fontos elemeit tünteti fel.

9. ábra – A mérő felépítésének sémája

## Tápfeszültség

A mérő kapacitív feszültségosztós típusú tápfeszültséget használ fel. A hálózati feszültség X2 osztályú kondenzátoron és egy túlfeszültséget csökkentő ellenálláson keresztül osztódik. Egy 460 V-ra méretezett varisztor  a hálózati bemeneten keresztül a nagyfeszültségű lökőfeszültségeket, mint pl. a villámcsapás rövidre zárja. A varisztor a hálózati túlfeszültségeket max. 415 V-ig állja.

## Mérési elv

A mérőbe egy mikrokontroller van beépítve, amely tartalmaz egy 10 bites Anakóg/Digitális konvertert, amely a hálózati feszültséggel és terheléssel arányos jeleket méri. Az áramszenzor egy sugárhegesztett sönt 390 mikro-Ohmos névleges ellenállással.  Ez egy kb. 23mV rms kimenő feszültséget és 60A áramerősséget enged keresztül a söntön.

A mérő működéséhez szükséges széles dinamikai tartomány eléréséhez a bejövő feszültséget és áramjeleket a mérő feldolgozza a jelekre jutó növekedés kezelésére, és a mikrokontroller működéséhez szükséges feltételrendszert megteremti.

A feszültség és átlagáram értékek összeszorzásáa adja a pillanatnyi teljesítmény értékét. A mért teljesítmény az idővel növekszik, és amikor az előre programozott küszöbértéket eléri, a mikrokontrollerben lévő kWh regiszter értéke növekszik. Ugyanez az impulzus vezérli a hitelesítő LED-et a mérő előlapján.

A mikrokontroller vezérli az energiaregisztereket is a mérő működési módjától függően. A regiszterértékek kérés szerint érhetők el a kijelzőn.

## Kijelző

A mérő az energiafogyasztást folyadékkristályos (LCD) kijelzőn mutatja, amelynek felbontása 999999,9 vagy 99999,99 kWh. A választott mérőtípustól függően a tesztkijelző az alábbiak egyike lehet:

10. ábra – Mérő kijelzőteszt – nincs optikai interfész vagy nyomógomb

11. ábra - Mérő kijelzőteszt – optikai interfésszel és nyomógombbal

Az LCD csavart nematikus, transzflektív 3.3 V-os kivitel, háttérvilágítással, amely gyenge fényviszonyok között is lehetővé teszi a kiolvasást. A kijelző 7 x 7 regiszterszegmenst engedélyez a kijelzendő számjegyeknek, tizedespontokat és egyéb ikonokat a különböző mérési feltételek jelzésére, mint pl. fordított irányú energia és terhelésmentes állapot. A kijelzőt közvetlenül a a mikrokontroller vezérli, így nincs szükség külön kijelző vezérlésre. Ha kiválasztjuk ezt az opciót, a képernyő hálózati feszültség nélkül is működhet. Ebben az esetben a kijelző vezérlését  lítium-tionil-klorid, nem-újratölthető elem biztosítja.

## Nem-felejtő memória

Az ACE1000 type 280 mérő nem-felejtő memóriája 2048 x 8 memóriabitet tartalmaz az adatok megtartására áramkimaradás esetén. A memória a mérőkonfiguráció megtartására szolgál, amelyet a gyártáskor programoztak be, és amely az optikai interfészen keresztül (részben) módosítható. A nem-felejtő memória a mérő kalibrálási adatait is tartalmazza, amely a mérő pontosságát adja. Végül, de nem utolsó sorban, a nem-felejtő memória tárolja a kWh-regiszterek értékeit, ha a mérő nem kap áramot. Megfelelő tápfeszültség áll rendelkezésre ahhoz, hogy ez az elemi funkció teljesülhessen.

## Elem

A mérőben lítium-tionil-klorid, nem újratölthető elem táplálja az LCD kijelzőt áramkimaradások esetén. Az elem élettartamának kalkulálásakor az azt csökkentő tényezőket, mint a hőmérséklet, önfogyasztás, tárolási idő, telepítéskor figyelembe veszik.

## Tarifaváltás

A mérő tarifabemenettel rendelkezhet, hogy tarifaváltó készülékekből vagy tarifavezérlő rendszerekből, mint pl. hangfrekvenciás vevőkészülékből vegye a tarifaváltásra vonatkozó jelet. A vevő kérésének megfelelően a mérő konfigurálható nulla- vagy fáziskapcsolásra is. A tarifabemenet ugyanazt a fázist használja, amely a mérőt is táplálja.

## Segédáramkörök

Az ACE1000 type 280 kérésre optikailag szigetelt impulzuskimenettel is rendelkezhet. Ha valaki ezt a lehetőséget választja, egy további nyomtatott áramkört kell beépíteni, amely tartalmazza az ehhez szükséges elemeket. Az impulzuskimenetet létrehozó optocsatolót ugyanaz a jel  vezérli, mint a metrológiai LED-et, így ugyanazzal a konstanssal rendelkezik.

Másik megoldás, hogy az impulzuskimeneti csatorna folyamatos soros adatkimenetet képez a mérőből. Ez a kimenet ugyanazt az optocsatolót használja, mint az impulzuskimenet. Ha ezt az opciót választják, a ZVEI optikai interfész vezérlő az optocsatolóhoz kapcsolódik, így duplázott adatcsatornát képez, 9600 baud sebességgel. A csatorna használható olyan mérőadatok kiadására, mint a gyári szám, dátum és idő, tarifa és a regiszterkiolvasások összértéke (részletesebben ld. a 4.3. pontot). Az interfész kétvezetékes és egyszerűen szabványos RS232 kimenetként kezelhető. Minden adatkimenet hordozza a megfelelő OBIS azonosító kódot.

# Szoftver

## Tarifavezérlés

Az ACE1000 Type 280 fogyasztásmérő rendelkezhet egy bemenettel a tarifaváltó készülékek fogadására, amint azt már korábban jeleztük. A mérőben lévő szoftver a tarifaváltás jelére úgy reagál, hogy az energiafogyasztási adatokat a kettőből vagy négyből egy regiszterben tárolja el, konfigurációtól függően. A mérőben van egy „összes” regiszter, amely az összes aktív tarifa összegzett eneregiamennyiségét tárolja.

## Kijelző vezérlése

Az ACE1000 Type 280 fogyasztásmérő egy 15mm x 51 mm méretű folyadékkristályos kijelzővel rendelkezik. A karakterek 8 mm magasak, 4 mm szélesek, a köztük lévő távolság 2mm. Így a kijelző könnyen és gyorsan olvasható. A kijelző könnyebb leolvasását segíti a háttérvilágítás. A kijelző típusa az adott mérő konfigurációjától függ. Az alábbi ábra egy olyan mérő kijelzőjét mutatja, amely nem rendelkezik ZVEI optikai interfésszel.

12. ábra  - Folyadékkristályos kijelző

Opcionálisan a kijelző elemről is táplálható, ha nincs hálózati tápfeszültség. Ebben az esetben a megnézhető kijelzők száma csökken, és a háttérvilágítás sem működik. A mérő előlapján láthatók az ábramagyarázatok, így a kijelző maga nem nyelv-specifikus.

A mérő előlapján látható lézernyomtatás a felhasználói igények szerint módosítható. Optikai interfész és nyomógomb nélküli mérő előlapja, feltüntetve az összes jelzést , a 13. ábrán látható.

13. ábra – Optikai interfésszel és nyomógombbal nem rendelkező mérő előlapja

Szükség esetén a mérő konfigurálható optikai interfésszel és nyomógombbal, ebben az esetben az előlap a 14. ábrán feltüntetett módon néz ki:

14. ábra – Optikai interfésszel és nyomógombbal rendelkező mérő előlapja

### A kijelző testreszabása és sorrendje

A kijelző programozható, hogy az adatokat felhasználó által megszabott módon mutassa, a kijelzett számjegyek száma programozható, és a kijelzők megjelenésének sorrendje is meghatározható.

| KWh kijelzés felbontási lehetőségek |
| --- |
| KWh felbontás | 5 egész, 1 tizedes | 5 egész, nincs tizedes | 6 egész, 1 tizedes | 6 egész, nincs tizedes |

Az alábbi táblázat megadja, milyen kijelzési lehetőségek vannak, ha a mérőt hálózati feszültség táplálja:

| Kijelző | Jelzők | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Mérőteszt | Oldalsó jelzések világítanak KW h | Ez a kijelző 1 órán át a mérő tápfeszültségre kapcsolása után jelenik meg |
| Verziószám | - Formátum: xx.xx; pl. 01.03 | Ez a kijelző 1 órán át a mérő tápfeszültségre kapcsolása után jelenik meg |
| 1. tarifaregiszter | 1. Tarifa (villog, ha aktív a tarifa) Alacsony terhelés, ha az áramerősség 10 mA alatt van Kétirányú mérőben a fordított irányú áramerősség alacsony, az Alacsony Terhelés villog | A kijelző 10 mp-enként léptet |
| 2. tarifaregiszter | Mint fent, csak 2. tarifa |  |
| Összes import energia regiszter | Összes kWh Alacsony terhelés, ha az áramerősség 10 mA alatt van Kétirányú mérőben a fordított irányú áramerősség alacsony, az Alacsony Terhelés villog |  |
| Összes export energia regiszter | Összes kWh Alacsony terhelés, ha az áramerősség 10 mA alatt van Kétirányú mérőben a fordított irányú áramerősség alacsony, az Alacsony Terhelés villog | Csak akkor látható, ha a mérőmód kétirányúra van álítva |
| Tesztkijelző | Minden jelzés Minden kijelző szegmens |  |

Az alábbi táblázatból az elemmel táplált mérő kijelzői sorrendje látható:

| Kijelző | Jelzők | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| 1. tarifaregiszter | 1. tarifa kWh | A kijelző 20 mp-es késéssel léptet A kijelző 24 órával a tápfeszültség lekapcsolása utáéán kikapcsol. |
| 2. tarifaregiszter | 2. tarifa kWh | Mint fent |

## Adatkommunikáció

### Bevezetés

Az ACE1000 Type 280 mérőben lehetőség van optikai impulzus kimeneti csatornán kivinni adatokat. Az adatok folyamatosan irányíthatók erre a kimenetre, ha a konfigurálás a felhasználó által megadott külső rendszerekből történő adatgyűjtést határoz meg.

Hogy az adatkimenet integritása és olvashatósága biztosított legyen, a kommunikációt az IEC 62056 – 61(DLMS/COSEM adatcsere protokoll)-ban meghatározott módon kell kódolni.

Az alábbi adatok átvitele lesz lehetséges, ha az interfész konfigurálása a következő:

| Szám | OBIS kód | Adat |
| --- | --- | --- |
| 1 | C.1 | Mérő gyári száma |
| 2 | 1.0 | Dátum és idő (ha van) |
| 3 | 1.8.1. | Import aktív energia 1. Tarifaregiszter |
| 4 | 1.8.2. | Import aktív energia 2. Tarifaregiszter |
| 9 | 1.8 | Összes import energia |
| 10 | 2.8. | Összes export energia (ha a mérőt kétirányúként konfigurálták) |

# Műszaki adatok

Az ACE1000 type 280 fogyasztásmérő műszaki adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

| Paraméter | Jellemző |
| --- | --- |
| Mérő típusa | Elektronikus, egyfázisú aktív mérő Egy- vagy kéttarifás külső kapcsolással |
| Approbáció | EN62052 – 11 EN62053 - 21 |
| Mérési tartomány | Aktív energia (import és export) |
| Kijelző | LCD-kijelző: 5+0, 5+1, 5+2, 6, 6+1 Programozható kijelző léptetés Opcionális nyomógombbal vezérelt kijelző leolvasás Karakterek: 8mm magas, 5 mm széles |
| Csatlakozás típusa | Egyfázisú kétvezetékes |
| Referenciafeszültség és frekvencia | 110V 120V 127V mind 60Hz 220V 230V 240V 50 és 60Hz |
| Működési feszültség | -20% .. +15% |
| Fogyasztás | Feszültségkör <1W <9VA Áramkör <0,3VA |
| Osztálypontosság | 1-es v. 2-es o.p. |
| Alapáram | 5A, 10A vagy 15A |
| Maximális áram | 40 (A), 60A |
| Mérő indulási áram | <20mA |
| Mérőállandó | 1000 imp/kWh |
| Működési hőmérséklettartomány | -40oC …+60oC |
| Hőmérséklettartomány határértékei | -40oC …+70oC |
| Tárolási hőmérséklet | -45oC …+80oC |
| Relatív páratartalom | Max. 95% 30 napig évente |
| Védelem | IP51 (IEC 60529) |
| Sorkapcsok átmérője | 7.2 mm (DIN) +/- 0.1 mm |
| Sorkapcsok anyaga | Sárgaréz (rézvezetékek) – szokásos Burkolt sorkapcsok (alumínium vezetékek) - kérésre |
| Mérő súlya | <0.4 kg (névleges) |
| Elem | Opcionális belső lítiumelem a hálózati feszültség hiányakor történő mérőleolvasáshoz |
| Impulzuskimenet | IEC 62052 – 31-gyel összhangban |

# Telepítés

## Figyelmeztetés

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG. A MÉRŐTELEPÍTÉS SORÁN MEGSZOKOTT KÖRÜLTEKINTÉSSEL ÉS FIGYELEMMEL KELL ELJÁRNI MÉRŐTELEPÍTÉS KÖZBEN, AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSÉRE.

A TÁPKÁBELEKNEK ÉS TERHELÉS KÁBELEKNEK16 MM2 ÉS 25 MM2 ÁTÉRŐJŰEKNEK KELL LENNIÜK, ÉS ÚGY KELL BEKÖTNI ŐKET, HOGY A SORKAPCSOK ÉS KÜLSŐ VEZETÉKEK NE LEGYENEK HOZZÁFÉRHETŐK.

## Elhelyezés

A normál gyakorlatnak megfelelően a mérőt száraz helyen falra kell felszerelni, és két rögzítőpontjánál fogva rögzíteni. A választott helyszínnek meg kell felelnie a villamos fogyasztásmérőkre vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Kérésre akasztófület biztosítunk, amely lehetővé teszi a felső felfüggesztést is a DIN előírásoknak megfelelően.

## Felszerelés

A mérőt a 15. ábrán mutatott módon két rögzítő furattal ellátva szállítjuk, ezek a kapocstest szélén találhatók. A rögzítő furatok eléréséhez lazítsa meg a kapocsfedél csavarját, és távolítsa el a fedelet.

## Bekötés

A mérőbekötések a 15. és 16. ábrán láthatók.

| Sorkapocs | Funkció |
| --- | --- |
| 1 | Fázis (be) |
| 2 | Feszültség (kimenet) |
| 3 | Fázis (ki) |
| 4 | Nulla |
| 6 | Nulla |
| 20 | Segéd 1 negatív – impulzus vagy adatbusz |
| 21 | Segéd 1 pozitív – impulzus vagy adatbusz |

15. ábra – Sorkapocs bekötési útmutató –nincs tarifaváltás

| Sorkapocs | Funkció |
| --- | --- |
| 1 | Fázis (be) |
| 2 | Feszültség (kimenet) |
| 3 | Fázis (ki) |
| 4 | Nulla |
| 6 | Nulla |
| 13 | Tarifaváltás |
| 20 | Segéd 1 negatív – impulzus vagy adatbusz |
| 21 | Segéd 1 pozitív – impulzus vagy adatbusz |

16. ábra – Sorkapocs bekötési rajz – külső tarifakapcsolás

### Megjegyzések a telepítéshez kapcsolódóan

- Az ACE1000 type 280 fogyasztásmérő telepítését csak szakképzett munkaerő végezheti az érvényben lévő bekötési szabályokkal összhangban.

- A vezetékeknek min. 16mm2, max. 25 mm2 átmérőjű, réz kábeleknek kell lenniük. A 25 mm2 –nél kisebb átmérőjű vezetékek nem teljesen pontosan illeszkednek a kábelbemeneti tömszelencékbe a kapocstesten, így esetleg illetéktelen hozzáférés előfordulhat.

- Csatlakoztatás után, még a tápfeszültség visszakapcsolása előtt a kapocsfedelet a helyére kell tenni. A plombáláshoz használható hagyományos vagy műanyag plomba.

- A hálózati tápfeszültség és terhelés csatlakoztatása a mérő belsején feltüntetett ábrának megfelelően történjék.

- A sorkapocs csavarok megerősítése 2.5Nm nyomatékkal történjen (IEC EN60730-1: 1995 szerint).

# Mérőkijelzők

## Alapkijelző

Az ACE1000 type 280 számos kijelzési lehetőséget biztosít. A kijelzett adatok a mérő konfigurációjától függenek. Ez a fejezet a lehetséges mérőkijelzőket mutatja be.

### Alapkijelző – optikai interfésszel rendelkező mérőkre

Az ACE1000 type 280 mérő alapkijelzőként az Aktív tarifaregisztert mutatja. A kijelzett számjegyek számát a felhasználó határozza meg gyártáskor, ez az optikai kimeneten keresztül megváltoztatható.

17. ábra – Alapkijelző, Aktív tarifaregiszter

A 17. ábrán bemutatott aktív tarifaregiszter 6 egész számra konfigurált kijelzőn jelenik meg. Az aktív tarifa a 2. tarifa. Az optikai interfésszel és nyomógombbal nem rendelkező mérők esetében a kijelzők a felhasználó által megadott időnként (alapbeállítás: egy képernyő 5 mp) lapozza végig a kijelzőket, így ott nincs szükség alapkijelzőre.

## Kijelző teszt – minden mérőre

A kijelző teszt célja, hogy a kijelző minden szegmenséről megállapítható legyen, hogy pontosan működik-e. Mivel a kijelző méretei különböznek, a két mérőváltozat különböző kijelzőkkel rendelkezik, amint az az alábbiakból látható.

18. ábra – Kijelző teszt és jelmagyarázat – nincs optikai interfész vagy nyomógomb

A baloldali gombok leírása az alábbi táblázatban található:

| Megnevezés | Funkció |
| --- | --- |
| 1. tarifa | Jelzi, hogy az aktuálisan kijelzett képernyő az 1. tarifa, kWh-ban. Villog, ha ez az aktív tarifa. |
| 2. tarifa | Jelzi, hogy az aktuálisan kijelzett képernyő a 2. tarifa, kWh-ban. Villog, ha ez az aktív tarifa. |
| Alacsony terhelés | Jelzi, hogy a terhelés 20mA alá esett. Export áramerősség esetén villog, ha a mérő kétirányúként vagy egyirányúként van konfigurálva. |
| Összesen | Jelzi, hogy az aktuális kijelzés az összes aktív energiát mutatja, előremenő irányban. Kétirányú mérő esetén az Összesen villog, jelezve a fordított irányú energia fogyasztást (export). |

Az optikai interfésszel és nyomógombbal felszerelt mérők nagyobb kijelzővel rendelkeznek, így további adatok jelezhetők ki.

19. ábra - – Kijelző teszt és jelmagyarázat – van optikai interfész és nyomógomb

Az alkalmazott ikonok magyarázatát az alábbi táblázat tartalmazza:

| Megnevezés | Funkció |
| --- | --- |
| Alacsony terhelés | Jelzi, hogy a terhelés 20mA alá esett. |
| Tarifa száma | Jelzi, hogy a 2 tarifa közül melyik látható |
| Visszáram | Importként konfigurált mérő esetén ez az ikon villog, jelzi, hogy a mérőből energia folyik vissza |
| Export | Az ikon világít, jelzi, hogy a mérő, amelyből energia távozik, egy- vagy kétirányú üzemmódban van |
| Összes export | Jelzi, hogy az összes export energiaregiszter látható. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a mérőt kétirányúra konfigurálták |
| Összes import | Jelzi, hogy az összes import energiaregiszter látható. |

## Kijelzők beüzemeléskor – Nincs optikai interfész és nyomógomb a mérőn

A kijelzők olyan sorrendben jelennek meg, ahogyan a mérőn is a hálózati feszültség jelenlétekor.  Figyelembe kell azonban venni, hogy a mérő kijelzési sorrendje programozható, így elképzelhető, hogy nem az itt feltüntetett sorrendben jelennek meg az egyes kijelzések. A kijelzők léptetési ideje alapbeállításban 5 mp, de ez is módosítható.

### Kijelző tesztje

Minden mérőt úgy konfigurálnak, hogy miután hálózati feszültséget kapott, egy órán keresztül mutatja a kijelző tesztjét. A számok felbontása: 5 egész és 2 tizedes. A legmagasabb felbontással a telepítő szakember minimális idő alatt megállapíthatja, hogy a mérő pontosan működik-e.

20. ábra – Kijelző teszt

Annak jelzésére, hogy a kijelző tesztje folyik, a bal oldalon lévő mind a négy ikon világít.

A 20. ábra 1,423.87 kWh mérési eredményt mutat.

Az optikai interfésszel és nyomógombbal rendelkező mérőverzió kijelzőjén a kWh ikon is világít.

### Verziószám

Minden mérőt úgy konfiguráltak, hogy miután tápfeszültséget kapott, az első órában megjeleníti a mérő verziószámát.

21. ábra – Verziószám kijelzése

A kijelzőt gyártáskor annak ellenőrzésére használják, hogy valóban a legutolsó firmware verziót használják-e.

A 21. ábra 01.03 számú verziót mutat.

A verziószám kijelzése mindkét mérőtípus esetében megegyezik.

### 1. tarifaregiszter

Minden tarifára konfigurálnak egy fogyasztási kijelzőt, amelyben megjelenik a tarifa. Ha a kiejlzett tarifa aktív, a Tarifa ikon villog.

Az ACE1000 type 280 mérőtípus két tarifát támogathat. Ha  csak egy tarifát telepítenek, a 2. tarifa nem jelenik meg.

22. ábra – 1. tarifaregiszter

A 22. ábra 208,143 kWh leolvasást mutat, 6+0 felbontásban.

23. ábra – 2. tarifa, alacsony terhelés jelzésével

A 23. Ábra 4,162.5 kWh leolvasást mutat 5+1 felbontásban. Az alacsony terhelést jelző ikon is világít, azt jelzi, hogy a mérőn átfolyó áramerősség kisebb, mint 10 mA.

### Összes import regiszter

Az ACE1000 type 280 fogyasztásmérő rendelkezik egy Összes import kijelzővewl, amely az 1-es és 2-es tarifa összfogyasztását mutatja. Annak jelzésére, hogy az összeg látható, a bal alsó ikon világít.

24. ábra – Összes import kijelző

A 24. ábra 57,310.4kWh leolvasást mutat 5+1 kijelzési módban. Figyelem: ezen a kijelzőn megjelenhet az alacsony terhelést jelző ikon is, jelezve, hogy a terhelés 10mA alatt van.

### Összes export kijelző

Az ACE1000 type 280 fogyasztásmérő felajánl egy Összes export kijelzőt, de csak akkor, ha amérő kétirányú mérésre van konfigurálva. Annak jelzésére, hogy az összeg látható, a bal alsó ikon világít. Annak jelzésére, hogy fordított irányú energia mérése folyik, az ikon villog.

25. ábra – Összes export kijelző

Az Összes export kijelző ebben az esetben 604,532 kWh fogyasztást mutat 6+0 felbontásban.

## Kijelzők beüzemeléskor –optikai interfésszel és nyomógombbal rendelkező mérők esetén

### Aktív tarifa regiszter

Az aktív tarifa regiszter konfigurációja megegyezik a 7.1 pontban ismertetett alapbeállítású regiszterével.

### Kijelző teszt

A kijelző tesztjét részletesen ismerteti a 7.2. pont.

### Tarifa regiszterek

Minden tarifára konfigurálnak egy fogyasztás kijelzést, amely azon a tarifán megjelenik. Ha a kijelzett tarifa az aktív, a tarifa száma villog.

Az ACE1000 type 280 két tarifát tud támogatni. Ha csak egy tarifát konfigurálnak, a 2. tarifa nem jelenik meg.

26. ábra – 2. tarifaregiszter

A 26. Ábra a 2. tarifa regiszterét mutatja, 98,362kWh értékkel.

27. ábra – 1. tarifa regiszter  aktív terhelés relével

A 27. Ábra az 1-es tarifát mutatja 6+1 felbontásban. A leolvasás értéke: 9,231.7kWh.

### Összes Import regiszter

Az Összes import regiszter az összes konfigurált tarifaregiszter összegét mutatja, így tehát a kijelzet Összes kWh a mérő által mért teljes fogyasztás. Az Összes import regiszter felbontásának beállítása ugyanúgy történik, mint a korábban ismertetett tarifaregisztereké.

28. ábra – Összes import regiszter

Az Összes import energia regiszter 6+1 felbontásban 89,541.3kWh fogyasztást mutat.

### Összes Export regiszter

Az Összes Export regiszter csak csak akkor jelenik meg, ha a mérőt kétirányú mérésre konfigurálták. Ebben az esetben a regiszter az összes, a mérőn átfolyó (export) energiát mutatja. Csak egy Export regiszter van. Az Összes Export regiszter felbontásának beállítása ugyanúgy történik, mint a korábban ismertetett tarifaregisztereké.

29. ábra – összes Export regiszter

Az Összes Export energia regiszter 5+2 felbontásban 873.12kWh fogyasztást mutat.

### Hálózati tápfeszültség nélküli kijelzések

Az ACE1000 type 280 fogyasztásmérő kijelzője elemről működtethető akkor is, ha a hálózati tápfeszültség hiányzik. Ebben az esetben a kijelezhető képernyők száma csökken, hogy az elem élettartamát kímélje. Ugyanakkor, minden a 7.3 pontban ismertetett módon minden képernyő létrejön és kijelezhető. A kijelzési sorrend mérőváltozatonként más. Az optikai interfésszel és nyomógombbal nem rendelkező mérők léptethetők, a megmutatható kijelzések számának minimálisnak kell  lennie. Így a leolvasási idő rövidebb. Fontos tudni, hogy kérésre a kijelzések száma, típusa és sorrendje a felhasználói igényeknek megfelelően programozható.

Az optikai interfésszel és nyomógombbal nem rendelkező mérő szokásos kijelzési sorrendjét az alábbi táblázat mutatja:

| Kijelző | Jelzése | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| 1. tarifaregiszter (import) | 1-es tarifa kW h |  |
| 2. tarifaregiszter | Mint fent, csak 2-es tarifára |  |

Az optikai interfésszel és nyomógombbal rendelkező mérő szokásos kijelzési sorrendjét az alábbi táblázat mutatja:

| Kijelző | Jelzése | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| 1. tarifaregiszter (import) | 1-es tarifa kW h |  |
| 2. tarifaregiszter | Mint fent, csak 2-es tarifára |  |
| Összes import regiszter | Összes kW h |  |
| Összes Export regiszter | Összes kW h |  |
| Teszt kijelző | Összes jelző Összes kijelző szegmens |  |

# Text boxes

Rögzítő csavar furata

Kiegészítő plombálási lehetőség

Zárógyűrűk

Zárógyűrűk

Rögzítő csavar furata

Rögzítő horog

Zárógyűrűk

Rögzítő csavar

Fedél

LCD kijelző

Fő áramköri kártya

Tarifakapcsoló áramköri kártya

Sorkapocs kamra

Nulla kapocs

1. tarifa

2. tarifa

Összesen

Alacsony terhelés jelzése

Ebben a mérőben nem használják

Alacsony terhelés jelzése

Tarifaszám

Terhelésvezérlő relé bekapcsolva

Visszáram

Export energia

Összes export kWh

Összes import kWh

Alacsony terhelés

„Összes” ikon

„Összes” villog

Összes import energia

Zárógyűrűk

Rögzítő horog